Рекомендации по работе

Указания и советы

Практическое применение лампы FotoSan для терапии

Препарат FotoSan (Фотосан) используется для терапии инфекций в полости рта в следующих случаях:

1. У вас имеется доступ, и вы можете применять фотосенсибилизатор (агент FotoSan) в контакте с патогенными микроорганизмами.

2. Фотосенсибилизатор (агент FotoSan) может активироваться светом.

Агент FotoSan с тремя значениями вязкости

Агент FotoSan поставляется с тремя разными значениями вязкости с концентрацией 0.1 мг/мл активного ингредиента – толуидина синего (Toluidine Blue). Выберите вязкость агента FotoSan, которая больше всего подходит для данного конкретного типа терапии.

Агент с низкой вязкостью LOW – подходит для применения в корневых каналах.

Агент средней вязкости MEDIUM – пригоден для лечения воспаления десен (гингивита), для применения в периодонтальных карманах или полостях с глубоким кариесом.

Агент высокой вязкости HIGH – пригоден для применений в широких периодонтальных (зубодесневых) карманах, при перикороните или при периодонтальной хирургии.

Три разные насадки

В комплект принадлежностей FotoSan входит 3 разных типа насадок:

1. Насадка BLUNT - для обработки поверхностей.

2. Насадка ENDO  - для обработки корневых каналов. Эта насадка имеет коническую форму с конечным минимальным диаметром 0.5 мм.

3. Насадка PERIO – для периодонтических карманов и обработки зоны расхождения корней зуба. Насадка является цилиндрической с диаметром 1 мм, последние 5 мм насадки имеют шероховатую поверхность.

Уникальная конструкция позволяет увеличить поток света, проходящего через насадку, и более широкое распространение света в периодонтическом кармане. Все насадки являются одноразовыми!

Два разных типа упаковки агента FotoSan

Можно заказать агент FotoSan в следующей упаковке:

1. Флаконы по 6 мл

2. Шприцы по 1.2 мл.

На левой странице указан номер для ссылок.

Эндодонтическая обработка

Пульпиты

|  | Почистите и сформируйте корневой канал, как обычно, используя большое количество гипохлорита натрия или другое подобное средство. |
| --- | --- |
|  | Шаг 1 Высушите корневой канал бумажными штифтами. |
|  | Шаг 2 Выберите вязкость агента FotoSan, наберите шприц, используя специальную иглу с затупленным концом, пригодную для промывки, и заполните канал. Избегайте образования пузырьков. Для этого возьмите небольшой плоский напильник рабочей длины и «помешайте» пару раз, чтобы размешать возможные пузырьки воздуха. |
|  | Шаг 3 Вставляйте насадку ENDO (внутреннюю) до тех пор, пока не почувствуете сопротивление и на 30 секунд включите свет (большая кнопка). Свет отключится автоматически. В корневом канале используйте 30 секунд в случаях, если насадка входит примерно на 2/3 от глубины корневого канала. Если насадка может войти только примерно на ½ глубины корневого канала, используйте 2 х 30 секунд. В случае апикального зазора дополнительно применяйте еще 2 х 30 секунд. При апикальном периодонтите и/или абсцессе применяйте обработку еще 30 секунд, используя насадку типа BLUNT (тупую), с десневой стороны, поместив ее на верхушку корня зуба |
| Если насадка доходит всего до половины глубины корневого канала | Используйте световое воздействие в течение 2 х 30 секунд на одну обработку. |
| В случаях апикального зазора. | Используйте световое воздействие в течение 2 х 30 секунд на одну обработку, затем еще 30 секунд, используя тупой наконечник, который прижимается к десневой ткани на языковой или небной верхушке. |
|  | Шаг 4 Промойте и высушите корневой канал. Повторите эти шаги с другими каналами. |

СОВЕТЫ! Если доступ к каналам затруднен, насадку ENDO можно позиционировать в канале, не прикрепляя лампу. Воздействие достигается, если удерживать светодиод, как можно ближе к насадке ENDO во время активизации. Во время эндодонтической обработки может произойти изменение цвета пульпарной полости. После пломбирования оно исчезнет. Пятна и изменения цвета можно удалить с помощью ЭДТА (этилендиаминтетраацетат) до фактического заполнения корневого канала.

Обработка десен и слизистой оболочки

Гингивит (воспаление десен)

В случае гингивита выполняется традиционное снятие зубных отложений. Оборудование FotoSan используется с крышкой, к которой крепится тупоконечная насадка BLUNT. Нанесите агент FotoSan средней или высокой вязкости (MEDIUM или HIGH) у края десен с лицевой, языковой и небной сторон. Обработайте светом лампы FotoSan по 10 секунд с каждой стороны.

Перикоронит, герпес на губах или афты

В случае перикоронита, герпеса на губах или афты нанесите большое количество агента FotoSan высокой вязкости (HIGH). Затем обработайте светом лампы FotoSan минимум 30 секунд. В зависимости от степени воспаления и зоны поражения, например, герпесом, обработайте еще 2 или 3 раза по 30 секунд.

|  | Шаг 1 Выберите вязкость агента FotoSan, наберите шприц, используя специальную затупленную иглу, пригодную для этих целей, и нанесите агент FotoSan на воспаленную зону. |
| --- | --- |
|  | Шаг 2 Обработайте слизистую оболочку светом лампы FotoSan в течение 10 секунд, используя наконечник BLUNT с затупленным концом и плотно прижав его к поверхности десен. |
|  | Шаг 3 Промойте солевым раствором. |

Периодонтальная обработка

Периодонтит, периодонтит апикальный, зона расхождения корней зуба, периимплантит

|  | Выполните традиционное отскабливание и корневое планирование. Лампа FotoSan используется с крышкой, к которой крепится или насадка PERIO, или насадка BLUNT. |
| --- | --- |
|  | Шаг 1 Выберите вязкость агента FotoSan, наберите в шприц, используя специальную затупленную иглу, пригодную для этих целей, и заполните периодонтальный карман или зону расхождения корней зуба гелем. |
|  | Шаг 2А В случае глубоких периодонтальных карманов (>5 мм): Начните обработку световым лучом с 10 секунд, используя прикрепленный наконечник PERIO, погрузив его на максимально возможную глубину в периодонтальный карман или в зону расхождения корней зуба. Обработайте каждый периодонтальный карман или в зону расхождения корней зуба 4 раза по 10 секунд, а каждую поверхность 1 раз в течение 10 секунд, в зависимости от глубины периодонтального кармана или зоны расхождения корней зуба и степени воспаления. |

| Глубина периодонтального кармана | Время обработки поверхности |
| --- | --- |
| До 4 мм | 10 секунд |
| 5-7 мм | 20 секунд |
| 8-9 мм или > 8-9 мм | 30 секунд |

Если вход в периодонтальный карман или в зону расхождения корней очень узкий, используйте насадку ENDO. Не забудьте, что насадка PERIO излучает в четыре раза больше света по сравнению с насадкой ENDO. Поэтому, где возможно, используйте насадку PERIO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для более мелких периодонтальных карманов (<4мм) шаг 2А можно пропустить.

|  | Шаг 2В Продолжайте обработку с помощью насадки BLUNT в течение 10 секунд снаружи кармана с обеих сторон зуба и с оральной, и с лицевой. Плотно прижмите насадку к поверхности десен. |
| --- | --- |

|  | Шаг 3 Промойте периодонтальный карман или зону расхождения корней зуба солевым раствором. В случае апикального периодонтита и/или апикального абсцесса посветите еще 30 секунд с десневой стороны, используя насадку BLUNT, расположенную у верхушки корня зуба |
| --- | --- |

| В случае апикального зазора | Обрабатывайте световым лучом 2 раза по 10 секунд каждый периодонтальный карман или зону расхождения корней зуба. Обработайте световым лучом 2 раза по 30 секунд на каждую обработку, а затем еще 30 секунд дополнительно, используя тупоконечную насадку, плотно прижимая ее к тканям десен в верхней части с языковой или небной стороны. |
| --- | --- |

Обработка кариеса

|  | Лампу FotoSan можно использовать для удаления тонкого слоя разрушенного дентина. Особенно полезно использование этой лампы, когда кариес приближается к пульпе и существует риск закупорки. Удалите как можно больше разрушенного дентина. |
| --- | --- |
|  | Шаг 1 Выберите вязкость агента FotoSan, наберите в шприц, используя специальную затупленную иглу, пригодную для этих целей. Заполните всю полость агентом FotoSan средней или высокой вязкости. |
|  | Шаг 2 Обработайте световым лучом в течение 10 секунд, используя закрепленную насадку BLUNT, обеспечивая ее контакт с агентом FotoSan. |
|  | Шаг 3 Промойте и высушите полость. |

СОВЕТ!

Если полость слишком узкая, можно использовать насадку PERIO.

Важная информация

Общие принципы обработки

- Более длительное воздействие света разрушает больше бактерий.

- Агент FotoSan также имеется в наличии уже в шприцах, готовый к использованию.

- Время, указанное в данном руководстве, является средним рекомендуемым.

- Для лечения острых инфекций или обострения хронического заболевания, может оказаться полезным удвоить время воздействия и/или повторить обработку.

- Агент FotoSan до воздействия может быть бесцветным. Под воздействием кислорода и при активизации он становится голубым.

- Перед использованием встряхните агент FotoSan.

- На ткани остаются пятна в случае попадания на нее агента FotoSan.

- Если свет становится слишком горячим, мы рекомендуем заменить крышку.

- Все насадки – одноразовые.

Принадлежности

| № | Описание |
| --- | --- |
| HPDLCOV1/10 | 10 шт. крышек для чистки в стерилизаторе |
| HPDLTIP1/100 | 100 шт. насадок (игл) ENDO – одноразовых |
| HPDLTIP2/100 | 100 шт. насадок (игл) BLUNT – одноразовых |
| HPDLTIP3/100 | 100 шт. насадок (игл) PERIO – одноразовых |
| 13601 | Флакон 6 мл FotoSan Agent LOW (низкая вязкость) |
| 13606 | Флакон 6 x 6 мл FotoSan Agent LOW (низкая вязкость) |
| 13603 | Шприц 5 x 1,2 мл FotoSan Agent LOW (низкая вязкость) |
| 13701 | Флакон 6 мл FotoSan Agent MEDIUM (средняя вязкость) |
| 13706 | Флакон 6 x 6 мл FotoSan Agent MEDIUM (средняя вязкость) |
| 13703 | Шприц 5 x 1,2 мл FotoSan Agent MEDIUM (средняя вязкость) |
| 13801 | Флакон 6 мл FotoSan Agent HIGH (высокая вязкость) |
| 13806 | Флакон 6 x 6 мл FotoSan Agent HIGH (высокая вязкость) |
| 13803 | Шприц 5 x 1,2 мл FotoSan Agent HIGH (высокая вязкость) |
| 13850 | Флакон 6 x 6 мл FotoSan Agent, набор: 2 x HIGH, MEDIUM, LOW |
| 13855 | Флакон 5 x 1,2 мл FotoSan Agent, набор: 2 x HIGH, MEDIUM, 1x LOW |
| 13900 | Защитные очки |
| 13901 | Складные защитные очки |
| 315118 | Гибкие насадки Appli-Vac 18ga, 18мм, розовые (для агента HIGH/ВЫС.) |
| 315119 | Гибкие насадки Appli-Vac 19ga, 18мм, коричневые (для агента MEDIUM/СРЕД.) |
| 315120 | Гибкие насадки Appli-Vac 20ga, 18мм, желтые (для агента LOW/НИЗК.) |