VELOPEX

ТАБЛЕТКИ

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## повседневнАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Предназначено для машин, которые проходили регулярную профилактику, и нет твердых отложений на стенках рабочих баков и модулей транспортировки пленки.

- Слейте растворы из рабочих баков машины и тщательно их промойте. Залейте в баки  холодную воду. Выньте модули транспортировки пленки и дайте машине поработать один полный цикл, чтобы удалить все остатки химии.

- Слейте воду из рабочих баков и заново наполните их холодной водой.

- Добавьте таблетки Velopex согласно следующей дозировке:

для машины Intra-X = 1 таблетка на рабочий бак

для машины Extra-X = 3 таблетки на рабочий бак

для машины MD2000 = 8 таблеток на рабочий бак

Вставьте  модули транспортировки в рабочие баки.

- Дайте машине поработать  два полных цикла (при рабочей температуре).

- Слейте растворы из баков, наполните их холодной водой и дайте машине поработать один полный цикл для удаления следов чистящих растворов Velopex.

- Слейте воду из рабочих баков.  Залейте свежие растворы (проявитель, фиксаж и воду) обычным методом.

## ИНТЕНСИВНая ПРОФИЛАКТИКА

Рекомендуется при первой чистке и каждой четвертой впоследствии.

- Слейте растворы из рабочих баков. Выньте модули и тщательно промойте их под проточной водой, удаляя отложения, образовавшиеся в процессе эксплуатации. Используйте щетку, входящую в комплект, для удаления вредных отложений на стенках рабочих баков и модулей транспортировки. Особенное внимание уделите чистке роликов и шестерней, которые расположены на верхней части модуля. При внутренней чистке рабочих баков вредные отложения в этих механизмах не удаляются.

- Выключите систему подачи воды.

- Слейте воду из рабочих баков и заново наполните их холодной водой.

- Добавьте очистительные таблетки Velopex согласно следующей дозировке:

для машины Intra-X = 1 таблетка на рабочий бак

для машины Extra-X = 3 таблетки на рабочий бак

для машины MD2000 = 8 таблеток на рабочий бак

Вставьте  модули транспортировки в рабочие баки.

- Включите машину, и дождитесь пока температура достигнет установленного значения (индикатор готовности машины к работе должен погаснуть). После этого, нажимая кнопку привода модулей транспортировки пленки, дайте машине поработать 15-20 минут. Модуль сушки тоже требует правильной чистки, для этого снимите моющий модуль с машины и на его место поместите модуль сушки. Затем дайте машине поработать один дополнительный цикл.

- Повторите пункт 1 для удаления следов чистящих растворов Velopex в модудях и рабочих баках.

- Залейте химию в рабочие растворы до необходимого уровня. Включите систему подачи воды.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После очистки, моющий раствор должен поступать непосредственно в систему канализации. Не сливайте раствор в емкости, которые были использованы для проявителя и фиксажа.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

## Рекомендации по сведению к минимуму этапов профилактики и оптимизации качества рентгеновских снимков.

- Профилактика машины должна осуществяться один раз в месяц (в зависимости от частоты эксплуатации машины). Если в процессе работы машина сильно загрязняется, то чистка должна быть более продолжительной и (или) частой.

- Своевременно проводите замену химии. (Расход химических реактивов контролируеся поредством технологии оценки качества химии Velopex Vischeck (проявка тест-негатива). Регулярно меняйте статический раствор (для машины Intra-x). Предотвращайте перекрестное загрязнение растворов (например, при наполнении растворов в рабочие баки).

- Дополнительным приемом увеличения срока службы проявителя может служить удаление воздуха из бутылки перед ее закупоркой крышкой. Снимки получатся лучше, если с новой бутылки проявителя удалить пломбовую пленку и горловину оставить гладкой.

## меры  безопасности - оказания первой медицинской помощи

ПРОДУКТ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ. ХранитЕ в местах, недоступных для детей. Моющий раствор может вызывать раздражение глаз и дыхательных путей. Предотвращайте любой прямой контакт. Пользуйтесь резиновыми перчатками. В случае попадания в глаза, следует их обильно промыть чистой водой и обратиться к врачу. При попадании внутрь организма выпейте воды или молока в обильном количестве, и обратитесь к врачу. Храните в хорошо проветренном помещении  (10 - 12 проветриваний  в час).

Следует избегать попадания раствора на одежду, так как он может обесцветить ткани.

Не является легковоспламеняющимся материалом, однако при высоких температурах может образовывать газы, содержащий хлор.

Полностью разлагается в окружающей среде. Слив в общую канализацию безопасен.

## Утечка

При небольших дозах, место утечки промыть холодной водой при помощи шланга или провести основательную уборку.

Используйте защитную одежду. После уборки весь уборочный инвентарь хорошо промыть водой. Может привести к коррозии поверхностей некоторых металлов и появлению пятен на тканях.  В данном случае, ткань следует прополоскать или замочить в холодной воде.

ВНИМАНИЕ! Не следует допускать прямого взаимодействия с веществами, обладающими кислотными свойствами, такими как санитарно-гигиенические моющие средства и жидкости, для обработки поверхностей. Такие смеси могут образовывать токсичные газы (хлор).

Хранение таблеток

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте и  в упаковке завода-изготовителя.

Паспорт безопасности материала (MSDS)

Паспорт безопасности материала Вы можете получить обратившись с письменным запросом к Менеджеру по сбыту химической продукции по следующему адресу:

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТАБЛЕТОК

При контакте с горючими веществами и материалами может привести к пожару. При прямом взаимодействии с веществами, обладающими кислотными свойствами, могут образоваться токсичные газы. Моющий раствор может вызывать раздражение глаз и дыхательных путей. Хранить в местах, недоступных для детей. Хранить упаковку в сухом месте. В случае попадания в глаза, следует их обильно промыть чистой водой и обратиться к врачу. При горении (пожаре) выделяет ядовитый дым. Утилизация как опасные отходы.

Химический состав: •1,2,3-триазин, 2,4,6 (1H,3H,5H) трион, 1,3 – дихлор-, натриевая соль.

•Номер CAS (Идентификационный номер химического соединения) 2893-78-9

# Text boxes

РАЗДРАЖЕНИЕ    ОКИСЛЕНИЕ