Лечебные и профилактические процедуры

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА/СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Установки:

Прошок -	 	Сода Бикарбонат (прозрачный картридж).

Наконечник -	 	0.6мм или 0.8мм

Скорость -		 от A до B.

Объем порошка - 	1-3

С Aquacut Quattro профессиональная гигиеническая чистка становится простой и быстрой. Aquacut легко удаляет пигментированный налет от курения и/или кофе.

Мелкие частицы Бикарбоната Соды проникают в микротрещины на поверхности зуба и с легкостью удаляют налет без дискомфорта для пациента.

Описанные выше установки позволят Вам создать абразивный поток высокой скорости и средней плотности. Такой поток позволит Вам, не повреждая эмаль, эффективно удалить зубной налет.

Сопло наконечника следует держать на расстоянии около 4мм под углом 45 градусов. Отдалив сопло от поверхности зуба, Вы замедлите удаление налета. Медленно перемещайте наконечник над поверхностью зуба.

Наиболее эффективное снятие зубного налета производится короткими легкими движениями, напоминающими движения кисти для рисования. Со временем стоматолог приобретет необходимый опыт и проведение процедуры чистки станет таим же быстрым, как при применении привычных инструментов.

ПРЕПАРИРОВАНИЕ ФИССУРНОГО КАРИЕСА

Установки:

Порошок -	 	Оксид Алюминия 29 мкр (синий картридж).

Наконечник - 	0.5мм или 0.6мм

Скорость - 		 A.

Объем порошка - 	1

Лечение фиссурного кариеса с Aquacut Quattro.

Держите сопло наконечника на расстоянии около 2мм от поверхности зуба, направляя абразивный поток на пораженные кариесом ткани. Перемещайте сопло короткими штрихами, пока не удалите все инфицированные ткани.

Удобство данного метода заключается в скорости удаления пораженных тканей и минимальной потере здоровых тканей зуба.

Препарированная и высушенная поверхность уже готова к нанесению реставрационных материалов. При проведении этой процедуры нет необходимости в применении анестетиков.

ВНИМАНИЕ: При наличии в полости размягченного дентина, возможно придется использовать бор или Бикарбонат Соды (установки как при чистке). Влажные размягченные ткани более эластичны и хуже поддаются воздействию водной абразии.

ВНИМАНИЕ: Периодически прерывайте процесс для визуального осмотра поверхности зуба.

ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ

Установки:

Порошок -	 	Оксид Алюминия 53 мкр (красный картридж).

Наконечник - 	0.6мм или 0.8мм

Скорость - 		B или C.

Объем порошка - 	от 3 до 5.

Процедура препарирования кариозной полости при помощи Aquacut Quattro зависит от размера полости или объема и характера пораженных тканей.

При препарировании малых полостей следует держать сопло наконечника на расстоянии 2-3мм от поверхности зуба под углом 35-45 градусов.

Медленными круговыми движениями удаляйте пораженную ткань, пока не откроете здоровую. Теперь зуб готов к пломбированию.

Для больших полостей используйте Aquacut Quattro в сочетании с бормашиной, т. к. техника водной абразии обеспечивает консервативное препарирование полостей на рабочих поверхностях диаметром менее 2мм. Для лучшей адгезии пломбировочных материалов завершите процедуру применением Aquacut Quattro.

ВНИМАНИЕ: Водная абразия не применяется для формирования полостей под амальгамные реставрации, в этом случае лучше использовать бормашину.

УДАЛЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ РЕСТАВРАЦИЙ

Установки:

Порошок -	 	Оксид алюминия 53 мкр (красный картридж).

Наконечник - 	0.6мм или 0.8мм

Скорость - 		B или C.

Объем порошка - 	от 3 до 5.

Aquacut Quattro – отличное средство для удаления старых композитных реставраций.

Держите сопло наконечника на расстоянии около 2мм от поверхности зуба под углом 45 градусов.

Медленными круговыми движениями удалите композитную реставрацию и пораженные ткани под ней.

Теперь зуб готов к дальнейшим реставрационным процедурам. Следуйте инструкции производителя Ваших композитов, чтобы выяснить есть ли необходимость в химическом протравливании.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ

Установки:

Порошок -	 Оксид Алюминия 29/53 мкр (синий/красный картридж).

Наконечник - 0.6мм или 0.8мм

Скорость - 	B

Объем порошка - 1.

Вы можете «протравить» участок эмали зуба перед наклеиванием ортодонтических брекетов.

Держите сопло наконечника на расстоянии 2мм от поверхности зуба над участком, куда будет наклеиваться брекет. Т. о. Вы получите поверхность обработанную методом «сухого травления», готовую к наклеиванию брекета, а кроме того существенно сократите риск заражения слюны, т. к. Оксид Алюминия подсушивает прилежащие слизистые оболочки.

Такая же техника может использоваться и для чистки ортодонтических брекетов.

Стерилизация наконечника

Наконечник поставляется чистым, но не стерильным. Наконечник следует стерилизовать перед первым и каждым последующим применением.

Не используйте ультразвуковые аппараты для очистки наконечника.

A) Снимите одноразовую пластиковую насадку (См. РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА: ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ НАСАДКИ, Стр. 17).

B) Разберите наконечник (См. РАЗДЕЛ:  ДЕТАЛИ И ОСОБЕННОСТИ: НАКОНЕЧНИК, Cтр. 12).  Промойте все части теплой мыльной водой, тщательно удаляя остатки абразива.

C) Или поместите все части наконечника в автоматический дезинфектор, следуя рекомендациям производителя и промойте в слабощелочной или нейтральной среде.

D) После мытья наконечник необходимо стерилизовать. Для стерилизации наконечник должен быть чистым, а его внутренние протоки не должны быть заблокированы.

E) Проверьте, свободны ли протоки наконечника. Если нет, прочистите их мандреной.

F) Поместите наконечник в автоклав.  Его необходимо стерилизовать при температуре не менее 134ºC и давлении 2 бар в течение 3,5 минут. Затем просушите наконечник в вакуумной сушке в течение 3 минут.

G) Наконечник следует хранить в подходящем по размеру мешочке. Пластиковые части наконечника нужно заменять после 20 циклов. Сам наконечник нужно заменить, когда препарирование с его помощью перестает быть эффективным.

Техническое обслуживание наконечника

Засоры

Если поток абразивных частиц ослаб, это может означать засор наконечника. Выключите машину и спустите из нее воздух. Теперь снимите наконечник и прочистите его мандреной со стороны сопла.

Проверка

Регулярно проверяйте наконечник на предмет износа или повреждений.

Не используйте наконечник, если он износился или абразивный порошок пробил в нем дыры.

Техническое обслуживание двойной трубки

Чистка

Двойную трубку нельзя стерилизовать в автоклаве. Тщательно промойте ее теплой мыльной водой и прополощите. Перед использованием убедитесь, что она полностью высохла. Перед использованием всегда тщательно продувайте двойную трубку.

Проверка

Убедитесь, что двойная трубка в хорошем состоянии и надежно соединяется с наконечником. Проверьте регулятор подачи воды.

ТЕСТ 1 – Отключите двойную трубку, наполненную жидкость от подачи воды, (рис. 7). Подерите трубку вертикально и убедитесь, что вода не капает из отсоединенного конца трубки. Подключите трубку.

ТЕСТ 2 – Когда прибор готов к использованию, нажмите ножную педаль до второго упора (вода)  и аккуратно прижмите пластиковую насадку на наконечнике к гладкой плоской поверхности (например, к стеклянной пластине). Жидкость не должна течь обратно в наконечник. Пластиковая насадка может отсоединиться от наконечника.

Если обнаружены неисправности, замените регулятор подачи воды полностью. Двойную трубку следует заменять ежегодно.

Продувка

ПРОДУВКА ЖИДКОСТИ

Каждый раз, наполняя бак для жидкости, проверяйте, нет ли в более узкой части двойной трубки воздуха.

A) Установите регулятор порошка в позицию 1, чтобы исключить утечку порошка через наконечник.

B) Направьте сопло наконечника в отверстие ротового пылесоса.

C) Нажмите ножную педаль до второго упора (подача воды) и удерживайте в течение как минимум десяти секунд.

D) Прибор выпустит воздух из наконечника и трубка заполнится водой.

E) Процедуру можно завершить, когда из наконечника пойдет мелкая водяная пыль, а малой трубке не останется пузырьков воздуха.

F) Установите необходимый Вам объем порошка.

Мы рекомендуем Вам заполнять бак для жидкости ежедневно, чтобы предотвратить нехватку жидкости во время проведения процедур. Также, в зависимости от частоты использования, можно наполнять бак дважды в день.

Перед первым применением прибора в начале рабочего дня всегда включайте подачу воды в наконечник, не менее чем на двадцать секунд.

ПРОДУВКА ПОРОШКА

Эта процедура позволит Вам освободить наконечник от использовавшегося ранее порошка и заполнить его новым.

A) Направьте сопло наконечника в отверстие ротового пылесоса.

B) Нажмите педаль до третьего упора (позиция чистка/препарирование) и удерживайте в течение десяти секунд.

C) Проверьте подачу порошка из наконечника.

D) Процедура завершена, когда поток порошка постоянен и единообразен.

Вы очистили наконечник от использовавшегося ранее порошка и заполнили его новым. Мы рекомендуем проводить эту процедуру каждый раз после смены порошка.

Чистка Aquacut Quattro

Протрите крышку прибора, дозаторные камеры и их крышки мягкой влажной тряпочкой; убедитесь, что влага не попала внутрь прибора. Внутренняя часть дозаторных камер, их крышки и картриджи с порошками всегда должны оставаться сухими.

WARNING: ни при каких обстоятельствах не используйте спиртосодержащие чистящие средства для очистки дозаторных камер и крышки прибора.

Дозаторные камеры и их крышки сделаны из специальных материалов и подвергаются многократным изменениям давления. Проверяйте их на наличие видимых повреждений каждый раз при смене порошка. Если Вы обнаружили повреждения, не используйте прибор, пока его не проверит авторизованный специалист Velopex.

Внутренний вид прибора

1. Клавиша открытия

9. Резервуар для сбора остаточного порошка

21. Бак для жидкости

39. Внутренний фильтр

40. Блок управления

41. Блок управления регуляторами

42. Выходное отверстие

43. Трубка подключения воды

44. Замок сервисного отделения

ОТКРЫТИЕ СЕРВИСНОГО ОТДЕЛЕНИЯ:

Доступ к сервисному отделению осуществляется только для ремонта и сервисного обслуживания. Чтобы открыть прибор, нажмите клавишу открытия. Выньте резервуар для сбора остаточного порошка и откройте замок сервисного отделения подвинув его вправо.

Конструкция внутреннего фильтра

45. Крышка фильтра

46. Пружина

47. Фильтрующий элемент

48. Обратный клапан

49. Основание фильтра

Блок управления

50. Клапан прерывания (прозрачная трубка)

51. Блок прерывания

52. Регулятор подачи воды

40. Блок управления

Сервисные проверки

ЕЖЕГОДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Для обеспечения надежного и безопасного функционирования прибора необходимо ежегодно проводить его технический осмотр.

Дозаторные камеры и их крышки заменяются один раз в три года.

Замена трубки порошка

См. РАЗДЕЛ: СЕРВИС: БЛОК КОНТРОЛЯ, Стр. 37.

Если в Вашем приборе возникла определяемая на слух утеска воздуха и/или давление в приборе упало, возможно, необходимо заменить трубку подачи порошка. Aquacut Quattro имеет два внутренних воздушных фильтра. Если при их визуальном обследовании обнаружены повреждения, фильтры должны быть заменены. Эти фильтры и трубки могут быть легко заменены без помощи специалиста. Процедура замены не должна занять более пятнадцати минут.

ВНИМАНИЕ: Для заказа запасных частей необходимо указать серийный номер, написанный на задней панели прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем начать процедуру технического обслуживания прибора, отключите его от компрессора.

Все трубки подсоединены к Aquacut Quattro посредством гнезд, таких же, как на ножной педали. Чтобы отсоединить трубки подачи порошка, нажмите на гнездо и аккуратно вытяните из него трубку.

Замена трубки подачи порошка производится следующим образом:-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед открытием прибора выньте из него картриджи с порошками.

A) Нажмите клавишу открытия и позвольте прибору приоткрыться.

B) Нажмите на рычаг открытия прибора. См. РАЗДЕЛ: СЕРВИС: AQUACUT QUATTRO В ОТКРЫТОМ ВИДЕ, Стр. 35. Придерживая прибор, полностью раскройте его внутреннюю часть.

C) Найдите пережимной клапан, через который проходит трубка подачи порошка.

D) Отсоедините трубку подачи порошка с обеих сторон (см. выше).

E) Вытащите трубку из пережимного клапана.

F) Вставьте новую трубку в пережимной клапан.

G) Установите новую трубку в позицию прежней и подсоедините ее к прибору и наконечнику.

H) Закройте прибор.

I) Выбросьте использованную трубку.

NOTE: После замены трубки проверьте правильность работы прибора. См. РАЗДЕЛ: СЕРВИС: ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ, Стр. 40

Замена воздушных фильтров

Всегда проверяйте состояние воздушных фильтров при проведении любых сервисных или диагностических работ. Если фильтры чрезмерно влажные, замените их. См. РАЗДЕЛ: СЕРВИС: КОНСТРУКЦИЯ ВНУТРЕННИХ ФИЛЬТРОВ, Стр. 36.

A) Снимите крышку, повернув ее по часовой стрелке.

B) Удалите старый фильтр и утилизируйте его.

C) Поместите новый фильтр на основание.

D) Верните крышку на место и закрутите против часовой стрелки.

E) Закройте прибор.

Тестирование

После любых сервисных и диагностических работ с Aquacut Quattro необходимо проводить следующую процедуру проверки работоспособности прибора. При обнаружении повреждений или неисправностей, обратитесь к секции См. РАЗДЕЛ: СЕРВИС: ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, Стр. 41. Во время процедуры тестирования рекомендуется направлять сопло наконечника в раковину или ротовой пылесос.

A) В левую дозаторную камеру установите картридж с Бикарбонатом Соды.

B) Убедитесь, что в правой дозаторной камере не установлен картридж с порошком.

C) Наденьте защитные очки.

D) Установите переключатель порошка на левую дозаторную камеру.

E) Включите прибор, установив переключатель вкл./выкл. В позицию 1. Проверьте, нет ли определяемых на слух утечек воздуха.

F) Направьте сопло наконечника на бумажное полотенце с расстояния приблизительно в 25мм.

G) При нажатии ножной педали до первого упора из сопла должен начать поступать сухой воздух без порошка и воды.

H) При нажатии педали до второго упора из сопла должна начать поступать вода ( Вы увидите влажный след на полотенце) без порошка.

I) При нажатии педали до третьего упора из сопла начнет поступать смесь из порошка и воды.

J) Выключите прибор.

K) Выньте картридж Бикарбоната Соды из левой дозаторной камеры

L) Установите оксид алюминия 29 или 53 мкр в правую дозаторную камеру.

M) Установите переключатель порошка на правую дозаторную камеру.

N) Повторите шаги от E до I.

O) Нажимая педаль до третьего упора (позиция чистка/препарирование), поверните регулятор скорости по часовой стрелке и проверьте увеличивается ли скорость потока. Поверните регулятор скорости против часовой стрелки и проверьте, уменьшается ли скорость потока.

P) Поверните регулятор объема порошка по часовой стрелке и проверьте увеличивается ли плотность потока. Поверните регулятор объема порошка против часовой стрелки и проверьте, уменьшается ли плотность потока.

Q) Поверните регулятор объема жидкости по часовой стрелке и проверьте увеличивается ли плотность потока воды. Поверните регулятор объема жидкости против часовой стрелки и проверьте, уменьшается ли плотность потока воды.

R) Выключите прибор и выпустите из него воздух. Установите картриджи с порошками в отведенные им дозаторные камеры.

Если при проведении процедуры проверки не было обнаружено отклонений от нормы, прибор функционирует нормально. Если Вам не удалось осуществить какой либо из описанных выше шагов, обратитесь к секции

См. РАЗДЕЛ: СЕРВИС: ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, Стр. 41., или свяжитесь с авторизованным представителем Velopex.

Поиск и устранение неисправностей

Если у Вас возникли проблемы с Вашим Aquacut Quattro, пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы выявить причину их появления.

1. Убедитесь, что прибор подключен к компрессору.

2. Убедитесь, что прибор включен.

3. Убедитесь, что ни один из регуляторов не установлен на минимальные позиции и выбрана правильная дозаторная камера.

4. Убедитесь, что все трубки ножной педали подключены к гнездам соответствующих цветов.

5. Наполните бак для жидкости и убедитесь, что трубочка подачи жидкости полностью погружена в воду.

6. Убедитесь, что картриджи с порошками установлены в дозаторных камерах правильно, и сами картриджи содержат достаточное количество порошка.

7. Убедитесь, что крышки дозаторных камер надежно зафиксированы на месте.

8. Убедитесь, что в пневматической системе прибора нет воды или влажного воздуха. Влага может попасть в прибор при недостаточной фильтрации сжатого воздуха. В этом случае замените воздушные фильтры и свяжитесь с авторизованным представителем Velopex, чтобы он мог оценить ущерб нанесенный прибору.

Симптом:

Воздух не поступает в наконечник.

Действия:

1.Убедитесь, что регулятор скорости установлен как минимум в позицию А.

2. Убедитесь, что ни наконечник, ни пластиковая насадка не засорены. Если в наконечнике присутствует засор, удалите его при помощи мандрены.

3. Убедитесь, что на двойной трубке нет загибов и заломов.

4. Если внутренние фильтры не были вовремя заменены, они могли пропитаться влагой и помешать подаче воздуха в прибор. См. РАЗДЕЛ: СЕРВИС: ЗАМЕНА ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ, Стр. 39.

5. Изношенная трубка подачи порошка также будет препятствовать поступлению воздуха в прибор. Это проблема может быть решена путем замены изношенной части. См. РАЗДЕЛ: СЕРВИС: ЗАМЕНА ТРУБКИ ПОРОШКА, Стр. 38.

Симптом:

Порошок не поступает в наконечник, при педали, нажатой до третьего упора.

Действия:

1. Убедитесь, что выбрана верная дозаторная камера, в которой установлен картридж с порошком соответствующего типа. Проверьте, не пусты ли картриджи.

2. Поверните регулятор объема порошка на максимальную мощность.

3. Убедитесь, что ножная педаль не блокирована и ничто не мешает ее работе.

4. Выпустите воздух из прибора. Снимите крышки дозаторных камер и осмотрите их дно. В центре каждой крышки Вы увидите резиновую выпуклость. Если на крышке нет такой выпуклости, ее необходимо заменить.

5. Нажмите ножную педаль до первого или второго упора. Вы услышите, как воздух проходит через прибор. Теперь нажмите педаль до третьего упора. Вы услышите, как шум станет громче и внутри прибора начнет работать вибратор. Если шум не становится громче, возможно в прибое сломан вибратор. Пожалуйста, обратитесь к авторизованному представителю Velopex.

Симптом:

Неравномерный поток или его отсутствие в наконечнике.

Действия:

1. Убедитесь, что регулятор объема жидкости не установлен на минимум. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить объем подаваемой воды.

2. Замените пластиковую насадку. В большинстве случает прочности одной насадки хватает для приема одного пациента. Изношенная пластиковая насадка может вызвать неконтролируемый поток жидкости и абразивных частиц. См. РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА: ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ НАСАДКИ, Стр. 23.

3. Убедитесь, что пластиковая насадка надежно закреплена на наконечнике.

4. Убедитесь, что бак для жидкости наполнен, и трубка подачи жидкости полностью погружена в воду.

5. Проверьте, не засорен ли обратный клапан. Промойте трубку подачи воды при помощи шприца. Если засор не удалось устранить, замените трубку.

6. Проверьте трубку подачи воды на предмет засора. Убедитесь, что двойная трубка ничем не заблокирована.

7. Пузырьки воздуха в трубке с жидкостью могут также свидетельствовать о протечке в местах подключения трубки прибору или наконечнику. Если в Вы обнаружили в трубке пузырьки воздуха, найдите место протечки и при необходимости подсоедините трубку заново или замените ее на новую.

Симптом:

Определяемая на слух утечка воздуха и потеря мощности

Действия:

1. Убедитесь, что крышки дозаторных камер плотно закрыты. Неправильно или неплотно закрытые крышки дозаторных камер приводят к большой утечке воздуха из прибора.  Выключите прибор и аккуратно протрите дозаторные камеры и их крышки мягкой тряпочкой. Поместите крышки на место и закрутите их до упора.

2. Замена двойной трубки и регуляторов. См. РАЗДЕЛ: УХОД И ТЕЗНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ЗАМЕНА ТРУБКИ ПОРОШКА, Стр. 39.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ И УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЭТОГО РУКОВОДСТВА, ОБРАТИТЕСЬ К АВТОРИЗОВАННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ VELOPEX В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.

Рекомендуемые аксессуары

Наименование							№ по каталогу

Воздушный фильтр						I/FIT 8200F

Shut off tap							I/FIT 820IF

Регулятор давления						I/FIT 8202F

6mm Трубка							I/ROL8014F

4mm Трубка							I/ROL8006F

Конвертер с 6mm на 4mm					I/FIT8290F

Верхний фильтрующий элемент				I/FIT8355F

Нижний фильтрующий элемент				I/FIT8354F

Компрессор Zephyr 240V					I/COM0004F

Компрессор Zephyr110V					I/COM0005F

Подставка для Aquacut					I/ASS0045F

Расходные материалы

Бикарбонат Соды, 4 картриджа в уп. 			I/PDR 8014F

Оксид Алюминия 29 мкр, 4 картриджа в уп.		I/PDR 8025F

Оксид Алюминия 53 мкр, 4 картриджа в уп.		I/PDR 8024F

Жидкость500 мл						I/PAC 8200F

Стеклянные пластины (для препарирования) 		I/MIC 0010F

Сменные пластиковые насадки, 50шт. в уп.		I/ASS 8007F

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все запасные части и расходные материалы должны приобретаться только у авторизованного дилера Velopex, запасные чати и расходные материалы других производителей могут непредсказуемым образом повлиять на работу Aquacut Quatrro.

Запасные части

Наконечник - 0.4mm Зеленый				I/ASS 8189F

Наконечник – 0.6mm Серебряный 				I/ASS 8191F

Наконечник – 0.8mm Золотой	 			I/ASS 8192F

Бак для жидкости с крышкой 				I/ASS 8194F

Бак для хранения с крышкой				I/ASS 8193F

Крышка дозаторной камеры  				I/ASS 8003F

Ножная педаль	 					I/ASS 8196F

Мандрена	 						I/FIT  8073F

Емкость для хранения порошка				I/ASS 8197F

Шприц для промывки 20ml					I/FIT  8101F

Внутренние фильтрующие элементы, 2 шт. в уп.		I/FIT  8198F

Двойная трубка с пережимным клапаном			I/ASS 8020F

Обратный клапан						I/ASS 8004F

Примечание

Aquacut Quattro

Инструкция 1

I/LIT0020P Изд. 30/03/09

Velopex – официально зарегистрированная торговая марка

Medivance Instruments Ltd