Автоматическая проявочная машина для рентгеновской пленки

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Внимание:

Не включайте устройство в электрическую розетку, не прочитав данное руководство и не заполнив машину жидкостью.

Зарегистрируйте машину, вернув гарантийный талон, чтобы обеспечить полную поддержку покупателя.

В корреспонденции следует указывать серийный номер:

I/LIT0301P MD3000 Руководство по эксплуатации на английском языке, Выпуск 1

Выпущено: 18.02.11

Введение

Благодарим за покупку автоматической проявочной машины компании Velopex – мы ценим ваш бизнес.

Чтобы сохранить качество нашей продукции и вашего процесса, важно уделять особое внимание инструкциям данного руководства пользователя. В результате вы получите длительный срок службы вашей проявочной машины.

При неправильной установке или техническом обслуживании в нарушение инструкций данного руководства данная проявочная машина может оказаться опасной, а гарантия будет аннулирована. В машине нет деталей, которые должен обслуживать оператор. Данное оборудование могут обслуживать только технически квалифицированные инженеры, прошедшие специальное обучение для обслуживания машин компании Velopex, поэтому конечному пользователю не нужно обслуживать это оборудование, если нет особых указаний в данном руководстве.

Примечание: Цвета и дизайн панелей и ярлыков может изменяться.

Осторожно: При распаковке и установке машины воспользуйтесь помощью.

Контакты

Medivance Instruments Limited

Barrets Green Road, Harlesden

Лондон, NW10 7AP, Великобритания

Телефон: +44 (0) 20 8965 2913

Факс: +44 (0) 20 8963 1270

VELOPEX MD3000

Руководство по использованию

Содержание

| Внешний вид MD3000 | 2 | УСТАНОВКА |
| --- | --- | --- |
| Панель управления | 3 |  |
| Дополнительные принадлежности | 4 |  |
| Расходные материалы | 5 |  |
| Условные обозначения | 6 |  |
| Технические характеристики | 7 |  |
|  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ |
| Установка |  |  |
| Инструкции, которым нужно следовать перед установкой | 8, 9 |  |
| Подсоединение труб и электропроводки | 10 |  |
| Установка загрузчика дневного света | 11 |  |
| Установка коллектора пленки | 12 |  |
|  |  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| Эксплуатация проявочной машины |  |  |
| Пуск | 13, 14 |  |
| Настройка установочных значений | 15 |  |
| Обработка | 16 |  |
| Отключение | 17 |  |
|  |  | ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Замена химикатов | 18 |  |
| Мойка транспортера | 19 |  |
| Мойка снаружи | 20 |  |
| Поиск неисправностей | 21 |  |

Внешний вид MD3000

| 1. Коллектор пленки 2. Крышка 3. Панель управления 4. Вход пленки 5. Гнездо источника питания 6. Силовой выключатель (On/Off) 7. Вход воздуха 8. Входной/выходной патрубок 9. Выход пленки 10. Шнур электропитания – Великобритания 11. Шнур электропитания – США 12. Шнур электропитания – Европейского типа 13. Руководство по быстрому пуску 14. Гарантийная регистрационная карточка 15. Руководство на компакт-диске 16. Лист регистрации изменений химикатов 17. Моющее средство в таблетках 18. Чистящая щетка 19. Вращающийся инструмент | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |
| --- | --- |

Панель управления

|  | Статус машины Готова, нагревание, мойка, слив Продолжительность проявки 2 минуты – 4 минуты Температура проявителя 25 ºС – 30 ºС Температура закрепителя 25 ºС – 30 ºС Температура воды автоматически настроится на температуру закрепителя. |
| --- | --- |

|  | Расширенное меню Используйте кнопки прокрутки вверх и вниз, чтобы найти установочные значения и функции Объем химикатов в бачке 1 литр – 4 литра Функция дренажа машины Функция мойки машины |
| --- | --- |

Дополнительные принадлежности

|  | Загрузчик дневного света 20. Смотровое окно загрузчика дневного света 21. Крышка смотрового окна 22. Отверстие для ввода руки в перчатке 23. Крышка загрузчика дневного света VMAC XXXX |
| --- | --- |

|  | Тележка для машины COMING SOON |
| --- | --- |

|  | Ридер Vischeck Регулярное использование этого изделия обеспечит качество проявки пленки и снизит риск пересъемки. Vischeck также подскажет вам, когда нужно менять химикаты. Устройство Vischeck имеется в наличии в компании Velopex. VMAC XXXX |
| --- | --- |

Расходные материалы

Моющее средство

Проявочный химикат

Пленка

Условные обозначения

| Условное обозначение | Описание |
| --- | --- |
|  | Переменный ток |
|  | Выключено |
|  | Включено |
|  | Внимание/Осторожно – См. Руководство |
|  | Внимание/Осторожно – Высокое напряжение |

Условные обозначения, используемые в данном руководстве

|  | Рекомендация |
| --- | --- |
|  | Внимание/ Осторожно |
|  | Касание для включения |
|  | Кнопка прокрутки вверх |
|  | Кнопка прокрутки вниз |
|  | Кнопка выбора |

Технические характеристики

| Ширина (W) | 580 мм |
| --- | --- |
| Глубина (D) | 616 мм |
| Включая загрузчик | 951 мм |
| Высота (Н) | 327 мм |
| Включая устройство захвата пленки | 655 мм |
| Вес |  |
| Пустой | кг |
| Полный бачок | кг |
| Емкость бачка | 1-4 литра |
| Рабочая температура |  |
| Проявитель | 25 ºС – 30 ºС |
| Закрепитель | 25 ºС – 30 ºС |
| Вода | Комнатная температура |
| Время подогрева | В среднем 20 минут * |
| 1 литр | 1 минута на ºС |
| 2 литра | 2 минуты на ºС |
| 3 литра | 3 минуты на ºС |
| 4 литра | 4 минуты на ºС |
| Скорость подачи пленки |  |
| Максимальная ширина пленки | 350 х 430 мм |
| Переменное время проявки | 2-6 минут |
| Питание | 100 – 120 В, 200 – 240 В, 50/60 Гц |
| Входная мощность | 3000 Вт |
| Окружающие условия | Использовать только в помещении |
| Температура окружающей среды | 5 ºС – 26 ºС |
| Максимальная относительная влажность | 80% |

* Зависит от окружающей машину атмосферы

УСТАНОВКА

Инструкции, которым нужно следовать перед установкой

Минимальные размеры рабочего стола

- Распаковка Velopex

ПРИМЕЧАНИЕ: При распаковке и подъеме машины в нужное положение важно иметь помощников.

1. Познакомьтесь со схемой машины, обращая внимание на рисунки, которые вы встретите в данном руководстве.

2. Выньте машину из коробки и поставьте ее на стол. Удалите наружную и внутреннюю упаковку. Транспортные модули защищаются внутренней упаковкой, которую нужно выбросить.

Инструкции, которым нужно следовать перед установкой

- Установка машины Velopex

При использовании машины при дневном свете или в темной комнате избегайте источников интенсивного света. Не устанавливайте устройство под окном, источником люминесцентного света или под прожектором.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Хорошая вентиляция обязательна.

Окружающая температура не должна превышать 26 ºС (78.8 ºF) и выше 5 ºС (41 ºF), чтобы предотвратить длительное разогревание.

Подсоединение труб и электропроводки

Подсоединение труб

| Проявитель | Закрепитель | Пресная вода | стоки | Моющий раствор |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подсоединение электропроводки

Установка загрузчика дневного света

Установка коллектора пленки

|  | 1. Открутите черные колпачки от шпилек на задней панели. |
| --- | --- |
|  | 2. Наденьте коллектор пленки на выступающие шпильки. |
|  | 3. Закрепите коллектор пленки предусмотренными рычажками. |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация проявочной машины

|  | 1. Проверьте, правильно ли вы подсоединили трубы и электропроводку, см. стр. 10. Включите питание. Машина начнет процедуру запуска. Рекомендация: Включите машину на 10 минут, прежде чем приступать к обработке пленки, чтобы она могла разогреться. |
| --- | --- |
|  | 2. Проверьте состояние машины и ее установочные значения. |
|  | 3. Подавайте пленку перпендикулярно пазу для заправки. Чтобы начать обработку, нужно коснуться паза для заправки пленки. Если машина устанавливается с загрузчиком дневного света, следите, чтобы была закрыта голубая крышка и серый откидной клапан. Полностью вставьте руки в перчатки и не вынимайте до тех пор, пока вся пленка не войдет в машину. |

Эксплуатация проявочной машины

|  | 4. Все пленки собираются в коллекторе пленки сзади машины. |
| --- | --- |
|  | 5. При непрерывной обработке пленки химические растворы проявителя и закрепителя могут истощиться. Чтобы обновить химические растворы в машине, нужно выбрать функцию FILL (наполнить) в меню панели управления. Рекомендация: Периодически обрабатывайте тестовую полоску Vischeck, чтобы контролировать состояние химикатов. |

Настройка установочных значений

|  | 1. Для определения установочных значений нужно пользоваться кнопками прокрутки вверх или вниз. Выберите установочное значение с помощью курсора. |
| --- | --- |
|  | 2. Когда курсор будет наведен на установочное значение, щелкните мышкой на кнопке SELECT (выбрать). |
|  | 3. Для настройки установочных значений используйте кнопки прокрутки вверх и вниз. Затем нажмите кнопку SELECT (выбрать), чтобы подтвердить изменение. |

Настройка установочных значений

|  | 4. Как только вы настроите температуру, в строке состояния (Status) в верхней части экрана появится сообщение WARMING (нагревание) или COOLING (охлаждение). Когда это сообщение сменится на READY (готово), вы сможете приступить к проявке пленке. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отключение

|  | 1. Рекомендуется промывать машину каждый вечер перед отключением. |
| --- | --- |
|  | 2. Выберите функцию мойки на панели управления, см. стр. 19.Пусть машина пройдет цикл мойки. Как только цикл мойки завершится, в строке состояния машины появится сообщение EMPTY (пусто). |
|  | 3. Отключите машину от сети. ОСТОРОЖНО: Если отключить машину, не запустив цикл мойки, в бачках останутся химикаты, которые снизят срок службы машины. |

Замена химикатов

|  | 1. Для обеспечения постоянного качества рентгеновских снимков рекомендуется использовать устройство проверки качества Vischeck Quality Manager. Рекомендация: Регулярное использование данного изделия обеспечит качество обработки пленки и снизит риск пересъемки. Устройство Vischeck также подскажет, когда нужно менять химикаты. Устройство Vischeck имеется в наличии на складе. |
| --- | --- |
|  | 2. С помощью кнопок прокрутки вверх и вниз найдите в меню опцию DRAIN (слив). Чтобы слить жидкость из машины, нажмите кнопку SELECT (выбрать). Замените химикаты и подайте свежую воду. |
|  | 3. Заменив химикаты и подключив воду, заполните машину. С помощью кнопок прокрутки вверх и вниз найдите в меню опцию FILL (заливка). Чтобы залить жидкость в машину, нажмите кнопку SELECT (выбрать). |

Мойка транспортера

|  | 1. См. схему подключения труб на стр. 10. Наполните бутыль с моющим раствором свежей водой, и вставьте таблетку моющего средства. Следите, чтобы бутыль со сточной водой была пуста, и чтобы соответствующий раствор был добавлен в соответствующую бутыль. ОСТОРОЖНО: Никогда не вставляйте таблетки без воды. |
| --- | --- |
|  | 2. С помощью кнопок прокрутки вверх и вниз найдите в меню опцию CLEAN (мойка). Чтобы запустить цикл мойки, нажмите кнопку SELECT (выбрать). |
|  | 3. Как только машина пройдет цикл мойки, нужно снова залить свежие химикаты, используя панель управления. Отработанную жидкость нужно утилизировать. |

Мойка снаружи

|  | 1. Удалить мусор из загрузчика дневного света. Протрите загрузчик изнутри. Рекомендация: Через определенное время погрузчик дневного света изнутри моют холодным стерилизующим раствором и вытирают насухо. |
| --- | --- |
|  | 2. Протрите машину влажной тряпкой. |

Поиск неисправностей

Поиск неисправностей

| № | Признак | Возможная причина | Принимаемые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машина не работает | Источник питания | Проверьте, вставлена ли вилка розетку и включено ли питание. ПРИМЕЧАНИЕ – При включении питания и при правильном положении крышки машина Velopex выполнит один цикл. |
|  |  | Машина находится в режиме «ожидания». | Убедитесь, проведя пальцем по входной направляющей, что машина не находится в режиме «ожидания». |
|  |  | Расплавился предохранитель | Позвоните в сервисный центр. |
|  |  | Открыта крышка – Отображается на дисплее | Если крышка закрыта неправильно, предохранительный механизм заблокирует работу машины. Еще раз проверьте закрывание и открывание. Если причина не обнаружена, обратитесь в сервисный центр. |
| 2 | хх |  | хх |
| 3 | хх |  | хх |
| 4 | Пленка не подается по заправочной направляющей. | Машина находится в режиме «ожидания». | Проведите пальцем по входной направляющей, так как машина может находиться в режиме «ожидания». |
|  |  | Модули транспортировки установлены неправильно. | Откройте крышку машины и убедитесь, что модуль транспортировки находится в соответствующем положении. |
| 5 | Пленка осталась в машине | Модули транспортировки установлены неправильно | Проверьте, правильно ли установлены модули транспортера в поводки и правильно ли они работают. Если нет, установите правильно. |
|  |  | Неправильное положение пружины модуля транспортера. | Проверьте положение пружин модулей. Используйте инструмент поворота модуля, чтобы повернуть ленты для осмотра и пропустить пробную пленку через модуль, используя этот инструмент. |
|  |  | Загрязнились модули транспортера | Убедитесь, что все модули прошли соответствующую процедуру мойки. |
|  |  | Повреждена или разорвана лента | Замените модуль |
|  |  | Статическое электричество в сушильной секции машины. | Добавьте немного бытового кондиционера для ткани с промывочную воду при мойке сушильного модуля, чтобы избежать «статического» электричества. ВАЖНО: Кондиционер для ткани следует использовать только в сушильном модуле – нельзя использовать в модуле проявки, закрепления или подачи воды. |

| № | Признак | Возможная причина | Принимаемые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Пленки слишком темные |  |  |
|  | Проверьте пленку на засвечивание, пропуская через машину неэкспонированную пленку. После обработки она должна представлять собой прозрачный кусок основания пленки. |
|  | Пленка засвечивается | Открыта крышка | Проверьте, плотно ли закрыта верхняя крышка (если изображение крышки отсутствует). |
|  |  | В темную комнату попадает свет | Проверьте, является ли темная комната светопроницаемой, и в порядке ли фотолабораторный фонарь (т.е. пропустите испытываемую пленку с отключенным фотолабораторным фонарем). |
|  |  | Не закреплен загрузчик дневного света | Убедитесь, что загрузчик дневного света хорошо закреплен, включая отделение верхних лент от самоклеящейся опоры. |
|  |  | Просачивается свет | При использовании загрузчика дневного света следите, чтобы машина не устанавливалась под прямыми солнечными лучами или в местах интенсивного освещения (например, под точечным светильником или под лампами дневного света). |
|  |  |  | Не вынимайте руки из проемов для рук, не заправив правильно пленку в машину (вуаль на одном конце пленки показывает, что вы преждевременно убрали руки из загрузчика дневного света). |
|  |  |  | Убедитесь, что окно загрузчика правильно закрыто, а также проверьте проемы для рук, чтобы обеспечить должную светонепроницаемость по запястьям. Если должная светонепроницаемость не обеспечивается, позвоните в сервисную службу. |
|  |  | Близко к источнику рентгеновского излучения | Проверьте, не слишком ли близко хранятся пленки к источнику рентгеновского излучения, и поменяйте место хранения. |
|  |  | Открыта крышка бокса с пленкой | Убедитесь, что крышка бокса с пленкой не снята: например, обработайте одну пленку из нового бокса с пленкой. |
|  |  | Истек срок хранения пленки. | Проверьте срок хранения пленки на боксе, чтобы убедиться, что он не истек. (Держите пленки в сухом и прохладном месте: излишнее тепло может привести к преждевременному старению пленки). |
|  | Затемнение пленки | Химическое загрязнение | Проверьте, нет ли химических смесей, ведущих к взаимному загрязнению. |
|  |  | Смешивание проявителя | Убедитесь, что проявитель смешан правильно (если нужно). |
|  |  | Температура | Убедитесь, что температура химикатов настроена на установочное значение, рекомендуемое поставщиком используемых химикатов и пленки. |

| № | Признак | Возможная причина | Принимаемые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Пленки слишком светлые | Истощились химикаты | Поменяйте химикаты (это будет зависеть от объема обработанной пленки и периода времени, истекшего с момента последней замены химикатов). |
|  |  | Химикаты загрязнены | Помойте машину, замените химикаты свежим раствором. |
|  |  | Неправильно смешен проявитель | Замените свежим проявителем (если необходимо). |
|  |  | Слишком низкий уровень химикатов | Настройте установочное значение FILL (Заливка) на панели управления машины. |
|  |  | Слишком низкая температура | Настройте установочное значение температуры химикатов на панели управления машины. |
|  |  | Экспонирование пленки | Проверьте, правильно ли экспонированы пленки. |
|  |  | Совместимость пленки | Проверьте, совместимы ли пленки с типом усиливающего экрана, используемого с рентгеновской машиной. |
| 8 | Пленки грязные или в пятнах | Грязный бачок для воды | Слейте жидкость из машины. Долейте свежей воды в контейнер. Запустите цикл мойки с двумя таблетками моющего средства в контейнере для воды. Слейте воду и снова заполните контейнер чистой водой. |
|  |  | Грязные модули транспортера | Проверьте, правильно ли промываются транспортные модули, (см. выше инструкции по мойке). |
|  |  | Слишком низкий уровень химикатов | Настройте установочное значение FILL (заполнение) на панели управления. |
|  |  | Неправильное положение модулей | Если обнаружено нарушение порядка модулей, значит, произойдет загрязнение. Полностью почистите модули и бачки; снова заполните свежими химикатами. |
|  |  | Просачивается свет | Проверьте рассеянный свет на входе в машину – продолжайте, как при потускнении (см.признак №6). |
| 9 | Резкое изменение оптической плотности | Неправильный раствор | Проверьте, правильно ли подключены трубы к вашей машине. См. раздел «Подсоединение труб» в данном руководстве. |
|  |  | Загрязнение проявителя | Замените проявитель, если он загрязнен закрепителем. |
|  |  | температура | Проверьте температуру проявителя. |
|  |  | Рентгеновский аппарат | Проверьте рентгеновский аппарат. |

| № | Признак | Возможная причина | Принимаемые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Пленка не сохнет | хх | 0 |
|  |  | хх | 0 |
|  |  | Сушилка | Убедитесь, что сушилка работает и дует горячий воздух. Убедитесь, что вход вентилятора не блокируется. |
|  |  | Влажность | Проверьте циркуляцию воздуха или, не повышена ли влажность в зоне обработки. |
|  |  | Электрический компонент | Проверьте, нет ли сообщений об ошибках на панели управления. |
|  | Осадки на пленке |
| 11 | Белая пена | Поток воды | Убедитесь, что расход воды для мойки не очень низкий. |
|  |  | Закрепитель | Проверьте, чтобы убедиться, что закрепитель не загрязнен и смешан правильно. |
|  |  | Осадки закрепителя | Проверьте, не загрязнен ли модуль сушилки осадками закрепителя. |
|  | Черные параллельные линии | Грязь | Почистите входной приемный паз или заправочные направляющие |
|  |  |  | Помойте подающие валики |
|  |  |  | Запустите цикл мойки |
|  |  | Заедает ленты | Проверьте, правильно поворачиваются ремни. |
| 12 | Темные зоны на пленки | Сморщивание пленки | Проверьте, не загрязнены ли усилительные экраны в кассете. |
|  |  | Статическое повреждение | Имеет форму точек, папоротниковидные или зигзагообразные линии; проверьте, не слишком ли низкая окружающая влажность в зоне обработки. Промойте зону обработки антистатическим раствором. |
| 13 | Светлые зоны на пленке |
|  | Белые непрозрачные пятна в зонах низкой плотности (показывает недостаточное закрепление) | Температура | Проверьте температуру закрепителя на панели управления |
|  |  | Закрепитель | Проверьте, не истощился ли закрепитель, пропустив полоску Vischeck. |
|  |  | Поток воды | Проверьте расход воды в бачке для промывки. |
|  | Световые пятна в экспонированных зонах | Грязь в кассете | Проверьте грязь на усилительных экранах в кассете с пленкой |
|  |  | Экран кассеты | Плохой контакт с экраном. |

| № | Признак | Возможная причина | Принимаемые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Пятна из-за неравномерного проявления | Грязные транспортные модули | Промойте модули Запустите цикл мойки |
|  |  | Истек срок годности пленки | Проверьте срок годности условия хранения пленки |
|  |  | Засвечивание | См. признак №6 выше |
| 15 | Пленка выходит влажной | Воздух, выходящий из вентиляционного отверстия, не теплый | Проверьте сообщения об ошибках на панели управления. Обратитесь к дилеру, если проблема не устраняется. |
| 16 | Загрязнение | Химикаты | Прежде чем менять химикаты, обеспечьте чистку и дренаж. |
|  |  |  | Контейнер для воды нужно раз в неделю или чаще заполнять пресной водой в зависимости от количества обрабатываемой пленки. |
| 17 | Аномальный запах, перегрев или необычный шум |  | Немедленно отключите проявочную машину и выньте вилку из розетки. Обратитесь к поставщику. |

| Дата | Описание услуги | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- |
|  | Установка машины |  |
| / / |  |  |
| / / |  |  |
| / / |  |  |
| / / |  |  |
| / / |  |  |
| / / |  |  |

# Text boxes

Кнопка прокрутки вверх

Кнопка прокрутки вниз

Кнопка выбора

Курсор

Рекомендация: Вставляйте загрузчик в каналы с любой стороны паза для заправки пленки

Открутите черные шпильки

Рекомендация: Вставьте боковую панель в паз на крышке

Рекомендация: Нажмите на крышку в задней части

Стоки

Моющий раствор

Стоки

Моющий раствор