|  | Страница |
| --- | --- |
| Внешние части машины | 3 |
| Таблица символов | 4 |
| Информация по замене частей |  |
| Предохранители | 5 |
| Доступ к внутренним частям машины | 5 |
| Установка двигателя | 5 |
| Замена зубчатых колес | 6 |
| Замена кулачковых муфт | 6 |
| Узел вентилятора и нагревателя | 7 |
| Замена элементов сушки | 7 |
| Регулятор температуры и таймер | 7 |
| Установка баков | 7 |
| Узел температурных датчиков | 8 |
| Узел электромагнитного клапана | 8 |
| 12. Работа кнопки сброса нагревателя | 8 |
| Работа микропроцессорного блока | 10 |
| Замена помпы подачи обновляющих растворов | 11 |
| Технические диаграммы | 13 |
| Расположение внутренних частей машины | 14 |
| Схема крепления основных частей машины | 15 |
| Замена шестерен модуля транспортировки пленки | 16 |
| Схема крепления помп регенерации на рабочих баках | 17 |
| Установка рабочих баков | 18 |
| Устройство помпы подачи обновляющих растворов | 19 |
| Схема подключения машины к водопроводу | 20 |

Внешние части проявочной машины

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ:

#### Переменный ток

Машина выключена

Машина включена

Включена система транспортировки

«Выключено» только для части оборудования

«Включено» только для части оборудования

Оборудование типа «В»

Высокое напряжение

ОСТОРОЖНО горячая поверхность

Внимание - Всегда выключайте машину и отсоединяйте ее от источника питания при проведении ремонтных работ.

- Предохранители.

Предохранители находятся в выдвижной секции, расположенной под вилкой поз.7 (рисунок на стр.14)

- Доступ к внутренним частям машины.

Для того, чтобы открыть доступ к внутренним частям машины необходимо отвернуть винт поз.15 (рисунок на стр. 14) , расположенный в верхнем левом углу на задней стенке машины. Далее снимите контрольную панель поз.9 (рисунок на стр.14), с расположенной на ней печатной платой. Затем чуть-чуть (в пределах упругих деформаций) раздвинув в стороны, переднюю и заднюю панели машины, движением вверх снять правую боковую стенку.

- Замена двигателя.

Для того, чтобы заменить вышедший из строя электродвигатель поз.2 (рисунок на стр.14), необходимо сначала отсоединить его провода от печатной платы поз.9 (рисунок на стр.14) и от клеммной колодки поз.5 (рисунок на стр.14). Затем отвернуть два винта поз.15 (рисунок на стр.15), и движением вдоль оси двигателя снять его с внутренней стенки машины.

Для постановки двигателя необходимо повторить описанные  выше операции в обратном порядке. Так же убедитесь, что вы не забыли присоединить провод, соединяющий электродвигатель и «землю».

4. Замена зубчатых колес.

Для замены зубчатых колес редуктора необходимо предварительно снять электродвигатель поз.2 (рисунок на стр.14), удерживаемый двумя винтами поз.15 (рисунок на стр.15). После чего легко вынимается главная шестерня, которая была соединена с валом электродвигателя.

Для замены любых других зубчатых колес необходимо отвернуть 4 гайки поз.12 (рисунок на стр. 15), снять планку поз.4 (рисунок на стр.15) и тем самым открыть доступ к любому вышедшему из строя зубчатому колесу. Заменить неисправное зубчатое колесо и повторить описанные выше операции в обратном порядке.

5.  Замена кулачковых муфт.

Для замены кулачковых муфт поз.10 (рисунок на стр.15) предварительно снимите двигатель поз.14, отвернув два винта поз.15. Затем, отвернув 4 гайки поз.12, аккуратно снимите сначала планку поз.4, а затем опорную планку поз.3 вместе с валами кулачковых муфт, шестернями, пружинами и упорными кольцами. Удалите старую смазку. Замените неисправную кулачковую муфту.

Сборка:

Установите приводные шестерни на валы, смажьте валы тонким слоем силиконовой смазки и оденьте пружины (смазка будет удерживать пружины во время сборки). Тонкий слой смазки нанесите на внешний диаметр новых кулачковых муфт и установите их в пластину поз.2. Теперь соедините пластины поз.2,3 и 4 вместе так, чтобы приводные валы вошли в соответствующие отверстия в планках и затяните гайки поз.12. Убедитесь, что все шестерни вращаются свободно, а кулачковые муфты легко возвращаются в исходное положение после нажатия на них. Установите главную ведущую шестерню на вал двигателя, для чего скользящим движением вставьте шестерню в зазор в центре между планками поз.3 и поз.4. Затем совместите вал двигателя с посадочным отверстием в шестерне. Закрепите двигатель как указано в РАЗДЕЛЕ  3 настоящей инструкции.

6. Узел вентилятора и нагревателя

Для демонтажа вентилятора поз.4 (рисунок на стр.14) отсоединить провода от контактной колодки поз.5 и печатной платы поз.9  (рисунок на стр. 14), а также от клеммной колодки сушильной камеры поз.6 (рисунок на стр. 14). Отвернуть  четыре винта поз.20 (рисунок на стр.15), удерживающие решетку поз.19 (рисунок на стр. 15). Извлечь узел нагревателя. Теперь снимите вентилятор, отвернув 2 удерживающих его винта поз.21 (рисунок на стр.15). После его замены произвести сборку, повторяя описанные выше операции в обратном порядке.

7. Замена нагревательного элемента

Для замены элемента нагревателя поз.17 (рисунок на стр.15) следует отсоединить провода от клеммной коробки поз.24 (рисунок на стр15) и извлечь удерживаемую четырьмя винтами поз.20 (рисунок на стр.15)  решетку (поз. 19). Выдвинуть нагревательный элемент, пропуская провода через отверстия поз.22 (рисунок на стр15) на внутренней перегородке поз.18 (рисунок на стр.15). Для его замены все операции следует повторить в обратном порядке.

8. Регуляторы температуры и таймер

Регуляторы температуры и таймер расположены на управляющей плате (стр. 14, поз. 9). они имеют заводскую настройку и не допускают регулировки пользователем. Нормальные заводские настройки выглядят следующим образом: для проявителя 77(F (25(C); для фиксатора 77(F (25(C) и временной интервал равен 8 минутам. Если возникнет необходимость в иных температурных настройках, опытный инженер сможет произвести на месте перенастройку после ознакомления с эксплуатационными инструкциями на печатную плату II.64.

9. Демонтаж и установка бака

При замене бака слейте все растворы. Отсоедините насос и трубные коллекторы секций для проявителя и фиксажа путем отвинчивания гаек крепления насоса поз.10 стр. 18.

| ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! | Под машиной, около правой ножки машины, находится винт с головкой «филипс», удерживающий бак. Перед демонтажем бака выверните его. В противном случае это приведет к выходу бака из строя. |
| --- | --- |

Демонтировать гибкие нижние сливные трубы поз.6 (рисунок на стр.19,) под опорой установки поз.19 (рисунок на стр.19,), удерживаемые двумя болтами с потайной головкой поз.20 (рисунок на стр.19,).

Отвернуть соединительные муфты поз.10 (стр. 19,) от стопорных гаек поз. 9 (стр. 19,). После этого демонтируйте  все соединительные трубопроводы, включая трубу, предохраняющую машину от переполнения поз. 5 (стр. 19) и электромагнитный клапан поз.7 (стр.19). Так же убедитесь, что отсоединены провода температурных датчиков от печатной платы. Теперь бак можно беспрепятственно снять.

Для установки бака проделайте описанную выше операцию в обратном порядке.

ВАЖНО: После замены бака залейте машину водой и тщательно проверьте ее. Только после того, как вы убедились, что машина не течет, залейте в нее химию.

10. Узлы температурных датчиков

# ВНИМАНИЕ: Перед заменой температурного датчика проявителя или  фиксажа убедитесь, что из соответствующего бака слиты растворы.

Для замены или сборки температурного датчика поз.7 отсоединить выводы датчика от печатной платы поз.9 (стр. 14,) и отвернуть гайку сборки датчика. Пропустить выводы датчика через гайку по одному и извлечь датчик из бака. Для замены повторить эту процедуру в обратном порядке.

11. Узел электромагнитного клапана (см. чертеж на стр. 19)

Узел электромагнитного клапана включает в себя корпус поз.7 тср.19, с одной стороны которого подсоединен входной патрубок поз.8 для подачи воды, а с другой стороны соединительная муфта поз.15 стр.19, с помощью которой крепится входной патрубок поз.17 стр.19. Уплотнение соединения входного патрубка с корпусом осуществляется с помощью тефлоновой ленты, а уплотнение муфты с корпусом – с помощью специального уплотнения, расположенного на муфте.

ВНИМАНИЕ: При установке электромагнита убедитесь, что корректирующий винт для облегчения доступа развернут наружу.

Выпускаемые в настоящее время установки оснащены автономными регуляторами расхода, расположенными в Компоненте 10 (lhs). Это устройство регулирует расход воды на уровне 1 л/мин.

12. Работа кнопки сброса нагревателя (см. стр. 15, поз. 17)

Для предотвращения перегорания элемента сушки при нештатной работе он оснащен кнопкой сброса, расположенной на задней стенке внутри самого нагревательного элемента. Для восстановления работы нагревательного элемента, после устранения неисправности, необходимо нажать на кнопку.

-

- Кнопка сброса и настройки элементов нагрева химии.

См. стр. 18 позиции 5 и 6.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО РАБОТЕ

МИКРОПРОЦЕССОРНОГО

БЛОКА

Смотри инструкцию:

Intra-X & Extra-X Mk IV

## Установка насоса подачи обновляющих растворов.

- Расположите электродвигатель поз.1 внутри, а корпус внутреннего ротора поз.2 снаружи машины и соедините их при помощи трех винтов М5 поз.9

- Наденьте шайбу поз.4 на вал электродвигателя.

- Направив открытый коней пружинного зажима наружу, наденьте ротор в сборе поз.3 на вал электродвигателя, совместив направляющее отверстие в роторе с длинной лыской, имеющейся на валу двигателя.

- Расположив ротор в сборе в вертикальном положении, протолкните шланг поз.8, оставив приблизительно 65 мм снаружи, в правый проем корпуса ротора. Вставьте остальную часть шланга в корпус ротора, повернув сборку ротора от руки в направлении против часовой стрелки. В завершении вставьте шланг в левый проем корпуса ротора, где он будет закреплен. Два конца шланга должны иметь одинаковую длину, если это не так, то измените положение шланга.

- Установите крышку поз.5 совместив ее отверстие с выступами на корпусе внутреннего ротора поз.2.

- Установите корпус наружного ротора поз.6, совместив его отверстия с теми же выступами на корпусе внутреннего ротора поз.2.

- Наденьте оставшуюся шайбу поз.4 на вал электродвигателя.

- Направив открытый конец пружинного зажима наружу, наденьте оставшуюся роторную сборку поз.3 на вал электродвигателя по короткой лыске вала, обеспечив тем самым, взаимную перпендикулярность друг к другу двух роторных сборок.

- Вставьте оставшийся шланг поз.8 в соответствии с инструкцией в пункте 4.

- Установите крышку с латунным вкладышем поз.7 в монтажное положение.

- Окончательно стяните всю конструкцию при помощи четырех винтов М8 поз.10.

Подсоединение шлангов.

- Наденьте конец красного шланга на самую короткую трубу подкачки, выступающую через заднюю панель машины, и закрепив его при помощи двух хомутов, из имеющихся в комплекте. Легче сначала установить нижний из двух хомутов.

- Наденьте конец черного шланга на самую длинную трубу подкачки, выступающую через заднюю панель машины, и закрепив его при помощи двух оставшихся хомутов, из имеющихся в комплекте. Так же, как и предыдущем случае, удобнее сначала установить нижний из двух хомутов.

Подключение электрооборудования.

- Подключите провод заземления (зеленый + желтый) к клеммной колодке электродвигателя насоса стр.15 поз. 23.

- Подключите фазу (фиолетовый провод) к клемме RE блока программного управления стр.14 поз.9.

- Подключите нейтральный провод  (синий) к клеммной колодке электродвигателя насоса стр.15 поз. 23.

## Завершающие операции

- Установите на место все панели

- Установите машину в ее рабочее положение, вновь подсоедините трубы для подачи и слива воды.

РАЗДЕЛ

ТЕХНИЧЕСКИХ

ДИАГРАММ

ПРИВОД МОДУЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПЛЕНКИ.

Если появились проблемы в использовании модуля транспортировки пленки, то его необходимо заменить.

Заменить привод модуля транспортировки пленки не представляет собой большого труда. Эта процедура может быть легко осуществлена,  используя метод, описанный ниже.

Удалите защитную крышку привода, вывернув шуруп (смотри рисунок п.5). Теперь аккуратно  снимите защитную крышку (смотри рисунок п. 6).  Удалите старые шестеренки и замените их на новые сохраняя их позиционность. Поставьте защитную панель привода на прежнее место и прикрепите ее шурупом.

1 – главные шестерни

2 -  «D»  образное посадочное отверстие (всего 4 шт.)

3 – посадочное отверстие малого радиуса

4 – посадочное отверстие большого радиуса

5 – фиксирующий шуруп

6 – защитная крышка