Переменный ток

Выключено

Включено

Оборудование типа «В»

Опасное напряжение

Осторожно, горячая поверхность

1 - Основной корпус

2 - Загрузчик дневного света

3 - Передняя крышка

4 - Проемы для рук

5 - Промывочный бачок

6 - Корзинка для сбора проявленной пленки

7 - Отверстия для загрузки пленки

8 - Шипы передней панели

9 - Гнездо для установки загрузчика дневного света

1 -  корпус

22 – нагревательный элемент

24 – термическая защита

25 – печатная плата

26 – двигатель

27 – датчик нагрева

10 - Выключатель машины

Место для предохранителей

11 - Кнопка протяжки, освещена

12 - Индикатор нагрева

13 - Проемы для рук

14 - Бак проявителя

15 - Бак фиксажа

16 - Коробка для хранения пленки

17 - Модуль транспортировки пленки в проявителе

18 - Модуль транспортировки пленки в фиксаже

19 - Окошко для  пленки

20 - Пленка

21 - Пазы для установки передней крышки

22 - Нагревательный элемент

1. Замена плавких сетевых предохранителей.

См. схему на стр. 3. Розетка для подачи питания (позиция 10) размещается на боковой панели проявочной машины, в нижнем отсеке имеются 2 держателя с плавкими предохранителями. Чтобы получить доступ к предохранителям, следует нажать и затем повернуть против часовой стрелки колпачок держателя плавкого предохранителя на 1/8 оборота и вынуть предохранитель.

При замене старого предохранителя новым следует вложить его в колпачок и ввести колпачок в держатель, после чего установить колпачок в держателе и повернуть его на 1/8 оборота, так чтобы запорные язычки надежно соединили колпачок с держателем плавкого предохранителя.

2. Доступ к узлам и деталям, находящимся внутри проявочной машины.

См. схемы на стр. 2 и 3. Для получения доступа к узлам внутри проявочной машины необходимо снять крышку устройства для зарядки на свету (позиция 2), переднюю крышку (позиция 3) и 2 модуля (позиции 14 и 15). Далее отвинтить 4 винта, крепящие заднюю крышку, которые оказываются видимыми в углах задней стенки корпуса (позиция 1) после съема модулей и сохранения контровочных шайб. Теперь задняя крышка (позиция 23) может быть снята с корпуса проявочной машины.

При повторном монтаже задней крышки следует держать ее напротив задней стенки корпуса и ввести 4 винта изнутри корпуса, ГАРАНТИРУЯ ПРИ ЭТОМ ПОВТОРНЫЙ УСТАНОВ КОНТРОВОЧНЫХ ШАЙБ ПОД ГОЛОВКУ КАЖДОГО ВИНТА, ПОСЛЕ ЧЕГО НАДЕЖНО ЗАТЯНУТЬ ВИНТЫ.

3. Повторный монтаж теплового выключателя нагревателя химиката.

В случае, если за обычно отводимое время химикаты не достигают температуры и индикатор температуры продолжает светиться, возможно, что отключился тепловой выключатель (позиция 24) и необходима его переналадка.

Информацию о том, как получить доступ к тепловому выключателю (позиция 24), можно получить в разделе 2.

Для переналадки теплового выключателя следует просто нажать кнопку восстановления.

Информацию о повторном монтаже задней крышки можно получить в разделе 2.

4. Замена приводного электродвигателя.

Данная проявочная машина имеет 2 приводных электродвигателя: один - для привода модуля проявителя и второй – для  привода модуля фиксажа. Для того, чтобы снять электродвигатель необходимо, отсоединить провода электродвигателей от печатной платы, обеспечивающей управление (позиция 25 рисунок стр. 4). Затем тянущим усилием снять с вала электродвигателя зажим модульного привода, отвинтить 2 винта, крепящие электродвигатель, и снять его, убедившись, что контровочные шайбы и пластиковые прокладки, а также винты  и гайки сохранены.

При монтаже нового электродвигателя следует обратиться к ниже представленной схеме, установить двигатель в нужное положение на подложку в корпусе проявочной машины и повторно ввести крепеж, ГАРАНТИРУЯ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК УСТАНОВКИ КОНТРОВОЧНЫХ ШАЙБ И ПЛАСТИКОВЫХ ПРОКЛАДОК ПОД КАЖДЫЙ ВИНТ С ПОСЛЕДУЮЩИМ НАДЕЖНЫМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ГАЕК.

Подсоединить 2 провода к соответствующим клеммам на печатной плате управления и  повторно надеть на выходной вал электродвигателя зажим модульного привода изнутри корпуса проявочной машины, не забыв поместить резиновое уплотнение на вал.

Информацию о повторном монтаже задней крышки можно получить в разделе 2.

5. Замена температурного датчика.

За информацией о получении доступа к температурному датчику (позиция 27) следует обратиться к разделу 2.

Используя схему на стр. 4, установить место нахождения температурного датчика и отсоединить 2 провода от клемм на печатной плате управления (позиция 25).

Снять 2 гайки с корпуса датчика и вынуть его из корпуса проявочная машина.

Чтобы повторно смонтировать температурный датчик, выше описанную процедуру следует выполнить в обратном порядке, обращая внимание на установку пружины под головным элементом датчика, и поставить на место 2 стопорные гайки.

Согласно ниже представленной схеме отрегулировать стопорные гайки по резьбе, так чтобы корпус датчика выступал относительно корпуса проявочная машина на 22 мм, и свинтить 2 стопорные гайки вместе, проверив, не произошло ли повреждение пластикового корпуса датчика из-за их перетяжки.

В заключение подсоединить 2 провода к соответствующим клеммам на печатной плате управления. За информацией о повторном монтаже задней крышки обратиться к разделу 2.

6. Печатная плата, обеспечивающая управление.

Данная печатная плата используется для управления температурой растворов в проявляющем и фиксирующем баках. Температура растворов регистрируется датчиком, который касается тонкостенного окошка в боковой панели проявляющего бака.

Печатная плата используется также в качестве клеммной колодки для подсоединения 2 приводных электродвигателей к рабочему выключателю.

На печатной плате имеется лишь один управляющий элемент. Он задает температуру в проявляющем и фиксирующем баках. Регулируемый температурный диапазон составляет 22,5ºC – 32,5ºC; выставленный в заводских условиях и равен 27,5ºC.

При замене печатной платы следует обратиться к разделу 2 и обеспечить к ней доступ. Пользуясь схемами на стр. 4 и 8, снять все провода с наконечников на печатной плате, вывинтить 4 крепежных винта, расположенных в углах печатной платы, и снять ее.

Новую плату установить у задней стенки главного корпуса и закрепить ее 2 винтами, взятыми со  снятой печатной платы. Повторно подвести все провода к соответствующим наконечникам. Заднюю крышку смонтировать согласно информации, представленной по этому вопросу в разделе 2.

Датчик контроля температуры растворов

ПРИВОД МОДУЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПЛЕНКИ.

Если появились проблемы в использовании модуля транспортировки пленки, то его необходимо заменить.

Заменить привод модуля транспортировки пленки не представляет собой большого труда. Эта процедура может быть легко осуществлена,  используя метод, описанный ниже.

Удалите защитную крышку привода, вывернув шуруп (смотри рисунок п.E). Теперь Вы аккуратно можете снять защитную крышку (смотри рисунок п. F).  Удалите старые шестеренки и замените их на новые сохраняя их позиционность. Поставьте защитную панель привода на прежнее место и прикрепите ее шурупом.

A - Главные шестерни

B - «D» образное посадочное отверстие (всего 4 шт.)

C - Посадочное отверстие малого радиуса

D - Посадочное отверстие большого радиуса

E - Фиксирующий шуруп

F - Защитная крышка