Работа микропроцессорного блока программного управления

Блок программного управления выполняет 8 функций, описанных ниже.

- После включения или после каждого нажатия кнопки пуска, электродвигатель привода и устройство сушки включается на 8 минут.

- После включения или после нажатия кнопки пуска в течении 2 минут работает подкачивающий насос. Продолжительность его работы можно регулировать.

- Температура сушки автоматически поддерживается на уровне 70оС

- При включении питания осуществляется независимое управление нагревательными баков проявителя и фиксажа для поддержания установленной температуры.

- Контролируется уровень растворов в баках проявителя и фиксажа, с целью предохранения нагревательных элементов от перегрева, и для обеспечения высокого качества обработки пленок. Когда уровень растворов в одном из баков недостаточен для продолжения работы, машина завершает временной цикл и отключается до того момента, пока необходимый уровень растворов будет восстановлен.

- В случае размыкании или замыкании какого-либо из датчиков температуры, управляющих включением нагревательных баков, светодиод индикации готовности на блоке программного управления начинает мигать с частотой 1 раз в секунду.

- Всегда, когда работает машина или включены нагревательные элементы баков, насосы находятся во включенном состоянии.

- В случае остановки вентилятора сушки или при засорении его входной решетки, происходит автоматическое отключение нагревательного элемента устройства сушки, прежде чем он успеет перегреться.

## Установки и регулировки

- Автоматическое управление устройством сушки производится при помощи терморезистора, расположенного в потоке горячего воздуха, который переключает нагревательный элемент устройства сушки между положениями полной и сниженной мощности. Уменьшение мощности достигается за счет периодического включения и выключения нагревательного элемента с частотой 60 раз в минуту в определенном временном соотношении. Это соотношение устанавливается на уровне 50 % и может регулироваться в пределах от 20 % до 80 % при помощи потенциометра «%ENERGY» «Мощность» рис.3.

- Химические растворы в баках проявителя и фиксажа поддерживаются при заданной температуре при помощи терморезистора, имеющегося в каждом из баков. Эти температуры устанавливаются на уровне 25оС (проявитель) и 27оС (фиксаж) и могут регулироваться при помощи потенциометров DEVL (проявитель) и  FIXER (фиксаж)в диапазоне от 22,5оС до 32,5оС/

- Аварийное отключение нагревательного элемента осуществляется при помощи датчика «TRIP», расположенного в корпусе нагревательного элемента. Автоматический возврат его в исходное состояние происходит после выключения процессора и последующего его включения после паузы в 10 секунд.