# Работа микропроцессорного блока программного управления.

Блока программного управления выполняет 5 функций, писанных ниже:

- После включения или всякий раз после нажатия кнопки привода модулей транспортировки электродвигатель привода и устройство сушки включается на 8 минут

- Температура сушки автоматически поддерживается на уровне 60оСю

- При включении питания осуществляется независимое управление нагревателями баков проявителя и фиксажа для поддержания установленной температуры.

- В случае замыкания или размыкания одного из датчиков температуры, управляющих включением нагревательных баков, светодиод индикатора готовности на блоке управления начинает мигать с частотой 1 раз в секунду.

- В случае остановки вентилятора сушки или при засорении его входной решетки (на задней стороне машины) происходит автоматическое отключение нагревательного элемента сушки, прежде чем он успеет перегреться.

## Установки и регулировки.

## Автоматическое управление сушкой производиться при помощи терморезистора, расположенного в потоке горячего воздуха, который переключает нагревательный элемент сушки между положением полной и сниженной мощности. Уменьшение мощности может достигаться путем периодического включения и выключения нагревательного элемента с частотой 60 раз в минуту в определенном временном соотношении. Это соотношение устанавливается на уровне 20 % и может регулироваться в пределах от 20 до 80 %при помощи потенциометра «% ENERGY». «МОЩНОСТЬ, %» см. рис.1

- Химические растворы в баках проявителя и фиксажа поддерживаются при заданной температуре при помощи терморезистора, имеющегося в каждом из баков. Эти температуры устанавливаются на уровне 25о С (проявитель) и 27о С (фиксаж) и могут регулироваться при помощи потенциометров DEVEL (ПРОЯВИТЕЛЬ)  FIXER  (ФИКСАЖ) в диапазоне от 22,5о С до    32,5о С.

- Аварийное отключение нагревательного элемента осуществляется при помощи датчика - отключателя  «Trip», расположенного в корпусе нагревательного элемента. Автоматический возврат его в исходное состояние происходит после выключения машины и последующего ее включения после паузы в 10 секунд.